소음 / 미세먼지 전광판 설치 시방서

1. 목적

본 시방서는 공사현장 소음 및 미세먼지 수치를 실시간으로 모니터링 할 수 있고, 별도의 저장장치 SD카드에 저장이 가능한 소음 / 미세먼지 전광판 설치 순서와 방법을 명확하게 하여 안전한 설치와 지속적인 유지 관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

본 시방서는 하이큐 소음 / 미세먼지 전광판의 시공 방법에 적용한다.

3. 제품의 명칭 및 규격

1) 명        칭 : 소음 / 미세먼지 전광판

2) 구성 및 규격 : L1100 x H900 x D70mm

KC 전자파 인증 OT-247-RER-050

전원 - AC220V (50W)

LED - 640 x 160mm (120 x 32 dots)

50,000hr (LED수명)

3) 소음기 : 환경부 형식승인 제NESM-282호

측정 범위 - 30 ~ 130dBA

주파수 범위 – 20Hz ~ 12.5 Khz

4) 미세먼지 : 미세먼지 성능인증 (1등급) 제KTR-2020-21호

Laser Diode 방식

PM10, 5V 0.5A

5) 메모리 : 외장형 SD 카드 32G (10년 저장 가능)

1분 단위 (자동 저장)

※ 설계 도면 참조

소음 / 미세먼지 전광판 본체 설계 도면 예제

4. 시공 관리

1) 일반사항

(가) 시공 중 또는 설치 이후에 발생될 모든 상황을 사전 답사하여 파악하고 발생 될

장애 요소는 사전에 감독자에게 보고하여 필요한 조치를 받는다.

(예) AC의 경우 20A 차단기가 설치되어 있는 단상 220V 확인

(나) 현장의 요건에 따라 표준형 외 현장별 전용 시방서를 작성하여 발주처 및 감독관의                 승인을 거쳐 설치 할 수 있다.

2) 시공에 필요한 안전 조치

(가) 시공자는 사전에 공사차량 기기 및 작업자에 대한 안전 조치를 취한다.

(나) 공사현장 시공시 보행자와 주변 시설물 보호를 위한 조치를 취한다.

3)  시공 순서

(가) 제품 설치 전 본체 설치 위치를 파악하고 깨끗이 청소한다.

※ 본체 외 소음기 및 미세먼지 센서 설치 위치도 미리 선정한다.

(나) 공사현장 설시치 방음벽의 상단에서 0.3~1.0m 높이에 설치해야 하며 본체 설치

위치의 휀스에 50mm 홀을 천공해 소음기 및 미세먼지 센서를 연결하는 케이블을

현장 내부로 뺄 수 있도록 한다.

※ 설치 위치는 주변의 정온시설 및 피해 예상지점으로 선정한다.

(다) 디스플레이 본체 뒤면의 경첩부 6개를 십자 전동드릴을 이용해 공사현장 휀스에

직접 체결 고정 설치한다.

※ 본체 후면 케이블을 미리 천공한 홀을 통해 공사현장 내부로 빼 놓는다.

(라) 소음기, 미세먼지 센서 및 마이크로폰이 설치된 하이박스를 휀스 반대편 미리

선정한 자리에 경첩부 각 4개씩 십자 전동드릴을 이용해 휀스에 직접 체결

고정 설치한다.

※ 제품 옵션에 따라 소음만 측정하는 경우 소음기만 / 미세먼지만 측정하는 경우

미세먼지 센서만 설치한다.

(마) 본체의 센서별 알맞은 케이블을 소음기와 미세먼지 센서 하이박스 하단의 케이블

커넥터와 각각 연결한다.

※ 제품 옵션에 따라 소음만 측정하는 경우 소음기만 / 미세먼지만 측정하는 경우

미세먼지 케이블만 연결한다.

(바) 마이크로폰과 연결된 케이블을 하단 홀을 통해 빼내고 소음기가 설치된 하이박스

하단의 홀을 통해 소음 측정기 상단에 연결한다.(소음 측정 제품 한해 연결)

(사) AC 커넥터를 연결해 전력을 공급하고 작동 여부를 확인한다.

(아) 설치작업을 마무리 한 이후에는 안전 시설물을 제거 하고, 주변정리로 작업을 마무리                한다.

5. 검수

시공이 종료되면 발주처 및 감독관의 입회하에 검수를 받는다.

※발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 설치 과정 전,중,후

를 촬영하여 시공이 완료되었음을 입증하여야 한다.

6. 유지 관리

기본적인 유지 관리는 2021년 환경부 생활환경과‘ 소음측정기기 설치 운영 안내서’      원칙으로 한다. 단, 안내서에 누락된 사항은 다음 내용을 참고하여 유지관리를             하여야 한다.

1) 설치된 제품은 주기적인 점검을 통하여 제 기능을 발휘하는지 점검하고

유지관리를 하여야 한다.

2) 점검은 통상 순회 점검을 통하여 이상 유무를 확인한다.

3) 보수는 사고 또는 자연 재해에 의해 기능상 문제가 있다고 판단되었을 경우에는

2차 사고 예방을 위해 즉시 복구한다.

7. 기  타

본 시방서에 기술되지 아니한 사항은 발주처 및 감독관의 지시에 따라야 한다.

※본 시방서는 설치 시공 방법의 개선을 통해 사전 동의 없이 변경될 수 있습니다.